## 第1页 第1表
2025年10月卫生检验检测所仪器设备维修采购项目（设备故障清单）
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 设备故障 | 预计维修内容
1 | 电子显微镜 | 奥林巴斯CX21FSI | 1 | 台 | 设备照明灯故障 | 更换照明，设备精度调节
2 | 台式高速离心机 | 力康Neofuge1600 | 1 | 台 | 设备仓门液压杆损坏、旋钮故障、转子损坏 | 更换转子、旋钮、仓门液压杆
3 | 高速离心机 | 力康Neofuge15 | 1 | 台 | 设备仓门液压杆损坏、旋钮故障、转子损坏 | 更换转子、旋钮、仓门液压杆
4 | DST技术大肠菌群检测系统-程控定量封口机 | 博士创2009D | 1 | 台 | 加热模块损坏、无法正常完成密封 | 更换设备主板及预热膜
5 | 立式蒸汽灭菌器 | 海尔HRLM-80型 | 1 | 台 | 设备高压罐注水异常、无法正常使用 | 设备启动不进水的故障维修，排查：
6 | 高压蒸汽灭菌锅 | 三洋MLS-3781L-FC | 1 | 台 | 设备压力异常、无法达到高压条件 | 设备持续增压故障排查。
7 | 立式蒸汽灭菌器 | 松洋MVS-83 | 1 | 台 | 设备经常无法正常完成高压流程、显示压力异常 | 设备流程运行不畅故障排查，设备故障全面排查
8 | 超纯水机 | 优普ULPHW-IV | 1 | 台 | 超纯水机端无法正常出水 | 设备主板更换和无法正常取水的故障维修
9 | 高压蒸汽灭菌锅 | 多种不同品牌 | 10 | 台 | / | 高压蒸汽灭菌锅压力表、安全阀的上门拆卸和安装服务（分三次上门服务）
10 | 实验气体报警探头、排风系统联动维修调试 | / | 1 | 台 | 探头异常、无法有效探测气体泄露情况 | 乙炔泄露报警器维修