- 矩阵式物联危化品四分区柜

技术参数

▲1、柜体：柜体分4个独立分区；

▲2、柜体容积：≥45加仑，尺寸≤H1800*W900*D600mm（含内置风道尺寸），其中4分区柜存量≥160瓶500ml试剂；

3、每个分区应配备独立的电控锁和机械锁以及应急开关的应急锁，机械锁应符合公安部要求的GA/T 73-2015机械防盗锁标准；

4、显示屏：触摸显示屏≥10.1寸（屏幕不置于柜门，柜门不存在任何线路，防止频繁开门线路老化造成安全隐患）,具备显示温湿度信息、试剂存储信息；

5、登陆方式:人脸识别、账号密码、具备一卡通认证功能，同时兼容IC及ID卡两种协议；

▲6、内置扁平PP风道，隐藏式分布排风管道，风管厚度≤45 mm、截面积≥12 cm²;每个分区柜内拥有独立排风口，气体经由顶部排风装置排入自净装置中，需配套一个可实现两台试剂柜可共用的自净装置；

▲7、柜体及柜门结构和性能：

（1）柜体及柜门采用两层镀锌钢板，双层钢板间隙≥35mm，钢板厚度（未喷涂防腐涂层）≥1.2mm，钢板做双面防腐喷涂,单面做≥2种工艺的防腐处理;柜体及柜门内外表面经酸/碱洗，防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。（2）依照GB/T 10125-2021进行酸性盐雾试验检测，要求检测PH值：3.1-3.3，涂层酸性盐雾测试≥100h，测试评级≥10级；（提供第三方检测报告作为证明材料并加盖投标人公章）

8、内置温湿传感器，实时显示柜内温湿度，超出阈值预警；与后台报警系统联动，实时给出操作提示，对不规范行为进行记录并预警；

9、内衬板:柜内各空间（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板进行覆盖封装，厚度≥4mm。

▲10、电控锁满足浇封型防爆认证，符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.9-2021，（须提供防爆合格证和第三方检测报告并加盖投标人公章）

11、柜门不设进气孔，柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009 的要求；

12、灯光：每个分区柜门位置带有独立指示灯，如4个分区每个柜门有单独开关门不同颜色灯光指示。

13、状态指示：具备异常报警状态灯、柜门开关状态指示灯、电源状态指示灯，可以目视化智能柜状态信息。并可同步到系统给管理人员发送异常预警。

- 14、柜体防火性能要求：对柜体进行耐火试验，要求整柜耐火时间不小于 15 分钟。

- ▲15、此柜体需与我中心现有的智能终端对接，实现危化品试剂申领、出入库、统计等管理要求。

- 16、整机需提供1年产品质保，并提供电子版和纸质版的说明书。

- 危化品四分区柜

技术参数

1、柜体全部采用≥1.0mm冷轧钢板，加强型底座，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；

▲2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白pp（聚丙烯树酯）板；

3、柜中设PP聚丙烯活动搁板，层板承重性能≥100KG。

4、柜顶部中间预留≥φ150mm出风口。

5、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；在90分钟耐火实验过程中安全柜最高温度为≥45℃柜内容器或器皿表面无裂痕、无泄露，完好无损；安全柜符合NFPA30标准的时间-温度曲线要求，经过90分钟燃烧后，安全柜内的温度不超过50℃；符合爆炸环境检测要求，外壳可承受7.0J的冲击能量；（出具由第三方检测报告并加盖投标人公章）

6、铰链：钢琴式铰链，开启角度不小于180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807/2009的要求。

7、采用双GA锁具三点联动式门锁

▲8.柜门配置电控锁（断电时也能锁紧）和机械锁，电控锁解锁状态亮灯指示，紧急时电控锁可通过应急钥匙开启，机械锁符合GA/T 73-2015机械防盗锁标准，其中电子锁可与智能终端对接。

- 9、整机需提供1年产品质保，并提供电子版和纸质版的说明书。

双门气瓶柜（乙炔报警器）

技术参数

1、柜体：采用≥1.0mm双层优质冷轧钢板，双层钢板中间填充陶瓷纤维棉，达到阻燃隔热效果，钢板经酸洗磷化处理，表面环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

2、门板：采用可脱卸式铰链，正面带透明视窗。

3、视窗：透明玻璃视窗，样式独特新颖。

4、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

5、固定装置：内部采用不锈钢链条式固定，防止气瓶倾倒。

6、底板：底部装有加厚印花底板。

7、抱箍：上下可调节，适用于不同高度的气瓶。

8、踏板：柜体底部设有加厚印花踏板，方便气瓶装卸。

9、拉手：采用304不锈钢把手，美观大方。

10.报警器装置:提供乙炔专用气体探测报警器，报警器灵敏度精确度高，更加安全可靠，报警装置识别可燃式气体，采用专用气体探测报警器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。

11、自动排风系统:当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

12、产品需满足GB 3836中相关要求。

13、需提供第三方机构检测的防爆合格证明

双门气瓶柜（氢气报警器）

技术参数

1.柜体：采用≥1.0mm双层优质冷轧钢板，双层钢板中间填充陶瓷纤维棉，达到阻燃隔热效果，钢板经酸洗磷化处理，表面环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

2.门板：采用可脱卸式铰链，正面带透明视窗。

3.视窗：透明玻璃视窗，样式独特新颖。

4.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

5.固定装置：内部采用不锈钢链条式固定，防止气瓶倾倒。

6.底板：底部装有加厚印花底板。

7.抱箍：上下可调节，适用于不同高度的气瓶。

8.踏板：柜体底部设有加厚印花踏板，方便气瓶装卸。

9.拉手：采用304不锈钢把手，美观大方。

10.报警器装置:提供氢气专用气体探测报警器，报警器灵敏度精确度高，更加安全可靠，报警装置识别可燃式气体，采用专用气体探测报警器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。

11.自动排风系统:当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

12、产品需满足GB 3836中相关要求。

13、需提供第三方机构检测的防爆合格证明